ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ МУЛЬТИМЕТР

Модель MS8265

Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ | 2 | 3.2.4 Проверка непрерывности цепи | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Меры по безопасности | 2 | 3.2.5 Измерение емкости | 10 |
| 1.1.1 До начала работы | 2 | 3.2.6 Измерение коэффициента усиления транзистора | 10 |
| - В процессе работы | 2 | 3.2.7 Измерение частоты | 10 |
| 1.1.3 Символы, используемые в инструкции и приборе | 3 | 3.2.8 Измерение силы тока | 11 |
| 1.1.4 Инструкции по работе | 4 | 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | 11 |
| 1.2 Механизмы защиты | 4 | 4.1 Общая спецификация | 11 |
| 2. ОПИСАНИЕ | 4 | 4.2 Спецификации измерительных операций | 12 |
| 2.1 Ознакомление с прибором | 4 | 4.2.1 Напряжение постоянного тока | 12 |
| 2.2 ЖК-дисплей | 5 | 4.2.2 Напряжение переменного тока | 12 |
| 2.3 Клавиатура | 6 | 4.2.3 Частота | 13 |
| 2.4 Разъемы подсоединения | 6 | 4.2.4 Сопротивление | 13 |
| 2.5 Аксессуары, поставляемые в комплекте с прибором | 6 | 4.2.5 Диоды | 13 |
| 3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ | 7 | 4.2.6 Непрерывность цепи (прозвонка) | 13 |
| 3.1 Общие функции | 7 | 4.2.7 Транзистор | 13 |
| 3.1.1 Сигнал при разъединении проводов | 7 | 4.2.8 Емкость | 13 |
| 3.1.2 Режим фиксирования результатов измерений | 7 | 4.2.9 Сила постоянного тока | 14 |
| 3.1.3 Экономия энергии | 7 | 4.2.10 Сила переменного тока | 14 |
| 3.2 Измерительные операции | 7 | 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ | 14 |
| 3.2.1 Измерение переменного и постоянного тока | 7 | 5.1 Общий уход | 14 |
| 3.2.2 Измерение сопротивления | 8 | 5.2 Замена батареи | 14 |
| 3.2.3 Диод-тест | 9 |  |  |

- ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Этот прибор соответствует стандартам IEC 1010-1 (61010-1@IEC: 2001), по перегрузке: Категории II 1000 В и Категории III 600 В. См. спецификацию.

Для получения хороших результатов работы на этом приборе ознакомьтесь внимательно с данной инструкцией и соблюдайте меры предосторожности, отмеченные в ней.

Международные символы, используемые в мультиметре, указаны в разделе 1.1.3.

1.1 Меры по безопасности

1.1.1 До начала работы

* Категория III измерительных работ касается работы внутри помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Это касается измерений на распределительных щитах, рубильниках, проводке, включая кабельную, электрических шинах, соединительных клеммных коробках, выключателях, стационарных розетках и оборудовании промышленного назначения и некотором другом оборудовании, например, стационарных двигателях с постоянным подключением к стационарному оборудованию.

* Категория II измерительных работ касается работы на цепях, непосредственно подключенных к оборудованию с низким напряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Это касается измерений домашних бытовых приборов, портативного электро-инструмента и схожего оборудования.

* Категория I измерительных работ касается работы на цепях, не включенных в сеть питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Это касается измерений на цепях, не выходящих из сети электропитания, и специально защищенных цепях (внутренних) сети электропитания. В последнем случае временное напряжение может варьироваться и по этой причине пользователю необходимо знать, в каких пределах у оборудование неустойчивое сопротивление.

* Работая на мультиметре, пользователь должен соблюдать все обычные нормы безопасности:

- обеспечить защиту от поражения электрическим током,

- обеспечить надлежащую работу на мультиметре.

* Для собственной безопасности применяйте только измерительные провода, поставляемые с прибором в комплекте. Перед использованием проверьте, что они в рабочем состоянии.

1.1.2 В процессе работы

* Если мультиметр используется вблизи высокошумного оборудования, имейте в виду, что дисплей может показывать нестабильные или ошибочные данные.

* Не работайте с мультиметром или с измерительными проводами, если они выглядят как поврежденные.

* Применяйте мультиметр только по назначению инструкции, в противном случае, защита прибора может ослабнуть.

* Применяйте исключительные меры предосторожности, работая около неизолированных проводников или электрических шинах.

* Не работайте на приборе вблизи источников взрывоопасных газов, пара или загрязнения.

* Проверяйте работу прибора путем измерения известного напряжения. Прекратите работу на приборе, если он начал работать неправильно. Может быть повреждена его защита. Если есть сомнение в работе мультиметра, сдайте его на проверку.

* Используйте правильные подключения, команды и диапазон измерений.

* Если диапазон значений измерений не известен, выставьте на мультиметре максимальное значение диапазона или, если это возможно, выберите режим самонастройки диапазона.

* Во избежание порчи прибора не превышайте максимально допустимые пределы вводимых значений, показанных в таблицах технической спецификации.

* Когда прибор подсоединен в измеряемую цепь не касайтесь неизолированных клемм.

* Соблюдайте повышенные меры предосторожности при работе с напряжением свыше 60 В постоянного или 30 В переменного тока. Такое напряжение может поразить током.

* При работе с измерительными проводами держите пальцы в пределах ограничительных линий.

* При подсоединении сначала подсоедините нейтральный провод, потом провод под напряжением; при разъединении сначала отсоедините измерительный провод под напряжением, а потом уже нейтральный.

* Перед изменением команд отсоедините измерительные наконечники из цепи.

* Во всех операциях, связанных с постоянным напряжением, во избежание риска удара током из-за неправильного считывания данных, проверьте, задействовано ли напряжение переменного тока, используя поначалу команду по переменному току. Затем выберите диапазон напряжения постоянного тока на равный или превышающий диапазон напряжения переменного тока.

* Перед измерением сопротивления, непрерывности цепи, диодов или емкости конденсаторов отсоедините все подключения от сети и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

* Ни в коем случае не проводите измерения сопротивления или непрерывности в запитанных сетях.

* Перед измерением силы тока проверьте предохранитель мультиметра и отключите его питание перед подключением в сеть.

* При ремонте телевизоров или измерительных работах в цепях питания помните, что высокая амплитуда импульса напряжения в местах измерений может повредить мультиметр. Импульсы могут быть ослаблены, если использовать телевизионный фильтр.

* Для питания мультиметра используйте батарею 9 В типа NEDA, которая должна быть правильно вставлена в батарейный отсек.

* Как только появится индикатор  , замените батарею. Если батарея разряжается, мультиметр будет выдавать неправильные данные, что может привести к поражению электрическим током и персональной травме.

* Не измеряйте напряжение на оборудовании свыше 600 В по Категории III или 1000 В по Категории II.

* Не работайте на приборе, если у него снят корпус или часть корпуса.

1.1.3 Символы, используемые в инструкции и приборе

- ВНИМАНИЕ: обратитесь к инструкции. Неправильное применение инструкции может привести к порче прибора или его устройств.

- AC (Переменный ток)

- DC (Постоянный ток)

- AC (Переменный ток) или DC (Постоянный ток)

- Заземление

- Двойная изоляция

- Предохранитель

- Соответствует европейским стандартам

1.1.4 Инструкции по работе

*  Отсоедините измерительные провода от мультиметра перед снятием корпуса или открытием батарейного отсека.

* При ремонте мультиметра используйте только сертифицированные запасные части.

* Перед снятием корпуса прибора обесточьте его от всех источников электропитания и удостоверьтесь, что на нем нет статического электричества, которое может повредить внутренние компоненты.

* Любые настройки, обслуживание или ремонтные работы прибора должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом после выполнения советов по устранению неполадок в данной инструкции.

* Квалифицированным персоналом является технический специалист, знакомый с порядком настройки, конструкторскими особенностями и принципами работы оборудования, а также осведомленный о возможных рисках травм и поломки прибора. Такой специалист проходит специальную подготовку и уполномочен обесточивать и запитать электрические цепи в соответствии с общепринятыми правилами.

* Когда корпус прибора снят, помните, что некоторые внутренние конденсаторы могут сохранять опасный потенциал даже после отключения прибора из питания.

* Если наблюдаются ошибки или неправильная работа прибора, прекратите работу и не работайте на приборе впредь до проверки.

* Если предполагается, что мультиметр не будет работать долгое время, вытащите батарею и храните в среде с невысокой температурой и влажностью.

1.2 Механизмы защиты

* заменяемый предохранитель (F 400мА/ 250В) во время измерений емкости конденсаторов, температуры, силы тока в мА и высокой частоты транзисторов.

* терморезистор защищает от постоянных скачков напряжения до 250В во время измерения сопротивления, частоты, непрерывности цепи и диод-тестов.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Ознакомление с прибором

ЖК-дисплей

Клавиатура

Поворотный переключатель

Разъемы подключения

2.2 ЖК-дисплей

См. Таблицу 1 с расшифровкой обозначений на дисплее:

Рис. 1

Таблица 1

| символ | обозначение |
| --- | --- |
|  | Батарея разряжена. ВНИМАНИЕ! Во избежание получения неправильных данных, что может привести к удару током или персональной травме, замените батарею, как только появится этот значок. |
|  | Показывает отрицательные значения. |
|  | Прибор в режиме непрерывной проверки |
|  | Прибор в режиме фиксации данных измерений |
|  | Прибор в режиме диод-теста. |
|  | Прибор в режиме теста транзисторов. |
|  | Вольты – единицы измерения напряжения. мВ: 1 х 10-3 или 0.001В. Амперы – единицы измерения силы тока. мА: 1 х 10-3 или 0.001 А. мкА: 1 х 10-6 или 0.00001 А. Ом – единицы измерения сопротивления. кОм: 1 х 10-3 или 0.001 Ом. МОм: 1 х 10 6 или 1.000.000 Ом. |
|  | Килогерц: 1 х 103 или 1000 Герц. |
|  | Фарад – единицы измерения емкости мкФ: 1 х 10-6 или 0.000001 Ф. нФ: 1 х 10-9 или 0.000000001 Ф. |

2.3 Клавиатура

Символ

Обозначение

Показывает отрицательные значения.

Прибор в режиме непрерывной проверки прозвонки.

Прибор в режиме диод-теста.

Прибор в режиме теста транзисторов.

Килогерц: 1 х 103 или 1000 Герц.

См. Таблицу 2 с информацией о работе клавиатуры:

| Клавиша | Функция | Выполняемая операция |
| --- | --- | --- |
| ON/OFF | Любая позиция включения | Включает и выключает прибор |
| HOLD | Любая позиция включения | Входит в режим и выходит из режима фиксации данных измерения. |
| LIGHT | Любая позиция включения | Включает заднюю экранную подсветку. Примерно через 5 секунд режим подсветки отключается. |

Клавиша

Команда

Выполняемая операция

Любая позиция включения

Любая позиция включения

Любая позиция включения

2.4 Разъемы подсоединения

См. Таблицу 3 с информацией о разъемах подсоединения:

| символ | обозначение |
| --- | --- |
|  | Входной разъем для всех типов измерений. Подсоединять черный измерительный провод или вилку COM из специальной многофункциональной розетки. |
|  | Входной разъем для измерения напряжения, сопротивления, диодов и непрерывности цепи. Подсоединять красный измерительный провод. |
|  | Входной разъем для измерения емкости, температуры, частоты транзисторов, силы тока от 0.001 мА до 200 мА. Подсоединять красный измерительный провод или вилку «+» из специальной многофункциональной розетки. |
|  | Входной разъем для измерения силы тока от 200мА до 10А. Подсоединять красный измерительный провод. |

Разъем

Описание

2.5 Аксессуары, поставляемые в комплекте с прибором

- инструкция – 1 шт.

- измерительные провода – 1 комплект

- специальная многофункциональная розетка – 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

3.1 Общие функции

3.1.1 Сигнал при разъединении проводов

Гнезда разъемов “вход” мультиметра оснащены звуковой и световой сигнализацией, оповещающей об отсоединении измерительных проводов.

- В диапазонах измерения :

- Красные лампочки в гнездах V и COM отключатся, когда измерительные провода подсоединены.

- Если провода отсоединились в гнездах мА или 10А, раздастся звуковой предупредительный сигнал. В тоже время замигают лампочки на гнездах V и COM, оповещающие, куда надо подсоединить провода.

2. В диапазонах измерения мА, коэффициента усиления транзистора, :

1) Красные лампочки в гнездах мА и COM отключатся, когда измерительные провода подсоединены.

2) Если провода отсоединились в гнездах V или 10А, раздастся звуковой предупредительный сигнал. В тоже время замигают лампочки на гнездах мА и COM.

3. В диапазоне измерения 10А:

1) Красные лампочки в гнездах 10А и COM отключатся, когда измерительные провода подсоединены.

2) Если провода отсоединились в гнездах V или мА, раздастся звуковой предупредительный сигнал. В тоже время замигают лампочки на гнездах 10А и COM.

3.1.2 Режим фиксирования результатов измерений

Режим фиксирования результатов измерений означает, что мультиметр приостанавливает обновление информации на дисплее. Функция фиксирования результатов данных может быть отменена путем изменения режима измерений или повторным нажатием кнопки HOLD.

Для входа в режим фиксирования результатов измерений и выхода из него:

1. Нажмите кнопку HOLD. Данные только что проведенного измерения на дисплее останутся неизменными. На дисплее появится символ  .

2. Второе короткое нажатие кнопки вернет мультиметр в обычное состояние.

3.1.3 Экономия энергии

Включите мультиметр, примерно через 30 минут мультиметр автоматически отключится.

3.2 Измерительные операции

3.2.1 Измерение переменного и постоянного тока

Внимание!

Во избежание удара электрическим током и/или порчи прибора не пытайтесь проводить замеры напряжения, которое может превышать 1000В постоянного или 750В переменного тока, между клеммой нейтрального провода и заземлением.

Во избежание удара электрическим током и/или порчи прибора не включайте напряжение свыше 1000В постоянного или 750В переменного тока между клеммой нейтрального провода и заземлением.

Напряжение это разница электрического потенциала между двумя точками.

Полярность переменного тока варьируется время от времени; полярность постоянного тока неизменна. Напряжение постоянного тока мультиметра в следующих диапазонах: 200.00мВ, 2.0В, 20.0В, 200.0В и 1000.0В. Диапазоны переменного тока: 2.0В, 20.0В, 200.0В и 750.0В.

Для измерения напряжения переменного и постоянного тока:

1. Выставьте поворотный переключатель на нужный диапазон.

2. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и V соответственно.

3. Подключите наконечники в измеряемую цепь.

4. Получите значение измерения. Будет показана полярность красного измерительного провода, когда проводятся измерения постоянного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ: на дисплее может произойти нестабильное получение данных, что особенно бывает  в диапазонах 20мВ постоянного и 2В переменного тока, даже если провода в разъемы не подсоединены. В этом случае, если есть подозрение, что идет считывание ошибочных данных, замкните входы V и COM и удостоверьтесь, что дисплей показывает ноль.

3.2.2 Измерение сопротивления

Во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования отсоедините все подключения от сети и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед проведением измерения сопротивления.

Сопротивление это величина, противоположная силе тока.

Единица сопротивления – Ом.

Диапазон сопротивления мультиметра - 200.Ом, 2.0кОм, 20.0кОм, 200.00кОм, 2.0МОм, 20.0МОм и 200.0МОм.

Для измерения сопротивления:

1. Выставьте поворотный переключатель на нужный диапазон.

2. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и Ω соответственно.

3. Подключите наконечники в измеряемую цепь и получите значение измерения.

Некоторые советы при измерении сопротивления:

- Измеряемое значение резистора в цепи часто отличается от его номинального значения. Это потому что ток при измерении проходит через все другие разводки цепи между двумя наконечниками.

- Для получения большей точности измерений низкого сопротивления, замкните измерительные провода перед началом работы и запомните в уме величину сопротивление проводов. Это необходимо для корректировки данных путем вычитания этой величины из полученной величины.

- Функция сопротивления может произвести достаточно напряжения для пропуска тока через кремниевый диод прямого смещения или транзисторный переход.  Чтобы это избежать, не используйте диапазон 2 Мегаом в измерениях сопротивления внутри сети.

- В диапазонах 20 Мегаом и 200 Мегаом мультиметру может понадобиться несколько секунд для стабилизации считывания данных. Это считается нормальным для измерения высоких сопротивлений.

- Если входы не подсоединены, то есть цепь разомкнута, на дисплее появится символ “1” – выход за рамки диапазона.

3.2.3 Диод-тест

Во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования отсоедините все подключения от сети и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед проведением диод-теста.

Используйте диод-тест для проверки диодов и других полупроводниковых устройств. Диод-тест посылает ток через полупроводниковый переход, затем измеряет падение напряжения в переходе; в хорошем кремниевом переходе напряжение падает от 0.5 В до 0.8 В.

Для проверки диода вне цепи:

1. Выставьте поворотный переключатель на диапазон.

2. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и  соответственно.

3. Для считывания данных по диоду прямого смещения или любого полупроводника поместите наконечник красного измерительного провода на анод полупроводника, а наконечник черного измерительного провода на катод того же полупроводника.

4. Мультиметр покажет примерное прямое напряжение диода. Если перепутать подсоединение наконечников измерительных проводов, на дисплее будет высвечен только один символ “1”.

В цепи хороший диод должен по-прежнему выдавать прямое смещение между 0.5 В и 0.8 В; однако считывание прямого смещения может варьироваться из-за сопротивления разводки цепей между измерительными наконечниками.

3.2.4 Проверка непрерывности цепи (прозвонка)

Во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования отсоедините все подключения от сети и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед проведением проверки непрерывности цепи.

Непрерывность цепи это целостный путь тока.

Если целостность цепи соблюдается, звучит звуковой сигнал. Эти короткие контакты задают команду мультиметру производить короткие звуковые сигналы.

Для проверки непрерывности:

1. Выставьте поворотный переключатель на диапазон.

2. Нажмите дважды желтую кнопку для активации режима проверки непрерывности цепи.

3. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и Ω соответственно.

4. Подсоедините наконечники измерительных проводов к сопротивлению в измеряемой цепи.

5. Когда показано сопротивление цепи 50Ω, раздастся продолжительный звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка непрерывности цепи возможна и в замкнутой, и в разомкнутой цепи.

3.2.5 Измерение емкости

Во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования отсоедините все подключения от сети и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед проведением измерения емкости. Используйте функцию постоянного тока для подтверждения, что конденсатор разряжен.

Емкость конденсатора – это способность полупроводника накапливать и сохранять в себе электрический заряд.

Единицы измерения емкости - Фарад (F). Большинство конденсаторов работают в диапазонах микрофарад и нанофарад.

Диапазоны емкости мультиметра: 20.000 нанофарад, 200.00 нанофарад, 2.0000 микрофарад, 20.000 микрофарад и 200.00 микрофарад.

Для измерения емкости:

1. Выставьте поворотный переключатель на нужный диапазон.

2. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и  соответственно (измерить емкость можно и с помощью специальной многофункциональной розетки).

3. Подключите наконечники к измеряемому конденсатору и получите значение измерения.

Некоторые советы при измерении емкости:

- Мультиметру может понадобиться несколько секунд для стабилизации считывания данных. Это считается нормальным для измерения емкости.

- Для получения большей точности измерений в значениях менее 20 нанофарад от полученной величины отнимите величину остаточной емкости мультиметра и измерительных проводов

3.2.6 Измерение коэффициента усиления транзистора

Во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования не включайте постоянный переменный ток с напряжением свыше 250В между разъемами hFE и COM.

1. Выставьте поворотный переключатель на hFE диапазон.

2. Подсоедините вилки COM и “+” специальной многофункциональной розетки в разъемы COM и hFE соответственно.

3. Определите транзистор, какого он типа: NPN (-+-) или PNP (+-+) и распределите провода эмиттера, базы и коллектора.

4. Подсоедините провода транзистора в соответствующие разъемы специальной многофункциональной розетки.

5. Мультиметр покажет примерные значения hFE коэффициента усиления транзистора.

3.2.7 Измерение частоты

Не измеряйте частоту высоких напряжений (свыше 380В) во избежание удара электрическим током и/или порчи оборудования.

Частота это количество циклов напряжения или токового сигнала в каждую секунду.

Для измерения частоты:

1. Выставьте поворотный переключатель на диапазон 20 кГц.

2. Подсоедините черный и красный измерительные провода в гнезда COM и HZ соответственно.

3. Подключите наконечники в измеряемую цепь.

4. Получите значение измерения.

3.2.8 Измерение силы тока

Во избежание выхода из строя мультиметра или получения травмы в случае, если взорвется предохранитель, не пытайтесь провести измерение во внутренней цепи, где потенциал разомкнутой цепи к заземлению свыше 250В.

Во избежание поломки мультиметра проверьте предохранитель перед работой. Используйте правильные подсоединения, команды и диапазоны для измерений. Не подсоединяйте измерительные провода параллельно в цепь или проводники, когда провода подсоединены в разъемы тока.

Ток это поток электронов через проводник.

Постоянный ток мультиметра в диапазонах: 2.0мА, 200.0мА и 10.0A; переменный ток в диапазонах: 2.0мА, 200.0мА и 10.0A.

Для измерения тока:

- Отключите питание измеряемой цепи. Разрядите все высоковольтные конденсаторы.

- Выставьте поворотный переключатель на нужный диапазон.

- Подсоедините черный измерительный провод в разъем COM и красный измерительный провод в разъем мА по максимуму 200мА. По максимуму 10A переместите красный измерительный провод в разъем 10A.

4. Перемкните цепь для измерения.

Подсоедините черный измерительный провод к концу рубильника с отрицательным зарядом и красный измерительный провод к концу с положительным зарядом. (Если перепутать подсоединение проводов, на дисплее появится результат со знаком минус, но мультиметр это не повредит).

5. Включите питание измеряемой цепи и затем получите на дисплее результаты. Удостоверьтесь, что единицы измерения в правой части дисплея мА или А. Когда на дисплее только один символ “1”, это значит мультиметр вышел из диапазона и необходимо максимальное значение.

6. Выключите питание измеряемой цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы. Отсоедините измерительные провода и восстановите измеряемую цепь.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

4.1 Общая спецификация

- Условия окружающей среды:

1000 В Категории II и 600 В Категории III.

Степень загрязнения: 2

Высота над уровнем моря: < 2000м

Рабочая температура:

0 ~ 40° C, 32° F ~ 122° F (< 80 % относительной влажности, <10° C температуры, без конденсата

Температура хранения:

-10 ~ 60° C, 14° F ~ 140° F (< 70 % относительной влажности, батарея извлечена)

- Коэффициент температуры:

0.1 Х (указанная погрешность) / °C (< 18° C или > 28 °C)

- МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение между разъемами и заземлением:

750 В переменного тока or 1000 В постоянного тока.

Защита предохранителя: самовосстанавливающийся предохранитель (F 400 мА / 250 В)

- Частота выборки: 3 раза в секунду для цифровых данных.

- Дисплей: 4 ½ -значный жидкокристаллический дисплей. Автоматическая индикация функций и символов.

- Индикация “Прибор вышел из диапазона”: на ЖК-дисплее появится символ "1".

- Индикация разряженной батареи:

Когда заряд батареи уменьшается, на дисплее появляется значок .

- Индикация полярности: символ "-" автоматически показывается на дисплее.

- Источник питания: 9 В

- Тип батареи: NEDA 1604, 6F22 или 006P.

- Размеры: 195 (длина) Х 92 (ширина) Х 55 (высота), мм.

- Вес: примерно 380 грамм (вместе с батареей).

4.2 Спецификации измерительных операций

Величина погрешности заложена сроком на одни год после заводской калибровки при рабочих температурах от 18 °C до 28 °C при относительной влажности  от 0 % до 75 %.

Спецификации погрешности выглядят в форме:  ± (% oт считываемых данных + количество последних значимых данных).

4.2.1 Напряжение постоянного тока

| диапазон | разрешение | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 0.01 мВ | ± (0.05 % + 5 цифр) |
| 2 В | 0.1 мВ | ± (0.1 % + 5 цифр) |
| 20 В | 1 мВ |  |
| 200 В | 10 мВ |  |
| 1000 В | 0.1 В | ± (0.15 % + 5 цифр) |

Входящее сопротивление: 100 Мегаом

Максимальное входящее напряжение: 250 В постоянного или переменного тока для диапазона 200мА и 1000В  постоянного или 750В переменного тока для других диапазонов.

4.2.2 Напряжение переменного тока

| диапазон | разрешение | погрешность (50 ~ 60 Гц) |
| --- | --- | --- |
| 2 В | 0.1 мВ | ± (0.5 % + 15 цифр) |
| 20 В | 1 мВ | ± (0.8 % + 15 цифр) |
| 200 В | 10 мВ |  |
| 750 В | 0.1 В | ± (1.0 % + 15 цифр) |

Входящее сопротивление: 10 Мегаом

Максимальное входящее напряжение: 250 В постоянного или переменного тока для диапазона 200мА и 1000В  постоянного или 750В переменного тока для других диапазонов.

Диапазон частоты: 40 – 400Гц, срабатывание: усредненное, калиброванное в квадратичном значении   синусоидальной волны.

4.2.3 Частота

| диапазон | разрешение | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 20 кГц | 1 Гц | ± (1.5 % + 15 цифр) |

Защита от перегрузки: 250 В постоянного или переменного тока.

Диапазон входящего напряжения: 200 мВ – 10 В переменного тока.

4.2.4 Сопротивление

| диапазон | разрешение | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200 ом | 0.01 Ом | ± (0.5 % + 10 цифр) |
| 2 кОм | 0.1 Ом | ± (0.5 % + 5 цифр) |
| 20 кОм | 1 Ом |  |
| 200 кОм | 10 Ом |  |
| 2 МОм | 100 Ом |  |
| 20 МОм | 1 кОм |  |
| 200 МОм | 10 кОм | ± (5.0 % + 20 цифр) |

Защита от перегрузки: 250 В постоянного или переменного тока.

Напряжение разомкнутой цепи: менее 700 мВ.

4.2.5 Диоды

| диапазон | разрешение | показания |
| --- | --- | --- |
|  | 0.1 мВ | Показывает прямое напряжение диода |

Сила прямого постоянного тока: примерно 1мА.

Напряжение обратного постоянного тока: примерно 1,5В.

Защита от перегрузки: 250В постоянного или переменного тока.

4.2.6 Непрерывность цепи (прозвонка)

| диапазон | продолжительный звуковой сигнал |
| --- | --- |
|  | ≤ 50 Ω |

Напряжение разомкнутой цепи: менее 700мВ.

Защита от перегрузки: 250В постоянного или переменного тока.

4.2.7 Транзистор

| диапазон | описание | Условия теста |
| --- | --- | --- |
| hFE | Показывает примерное значение коэффициента усиления (0-1000) транзистора при тесте (всех типов) | Базовый ток примерно 10 миллиампер, ток эмиттера 2.8 В |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель (F 400мА / 250В).

4.2.8 Емкость

| диапазон | разрешение | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 20 нФ | 1 пФ | ± (4.0 % + 20 цифр) |
| 200 нФ | 10 пФ |  |
| 2.0 мкФ | 0.1 нФ |  |
| 20.0 мкФ | 1 нФ |  |
| 200.0 мкФ | 10 нФ |  |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель (F 400мА / 250В).

4.2.9 Сила постоянного тока

| диапазон | разрешение | погрешность |
| --- | --- | --- |
| 2 мА | 0.1 мкА | ± (0.5 % + 10 цифр) |
| 200 мА | 10 мкА |  |
| 10 мА | 1 мА | ± (2.0 % + 20 цифр) |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель (F 400мА / 250В). В диапазоне 10А - предохранитель (F 100А / 250В).

Максимальный входящий постоянный или переменный ток: 200мА для диапазона мА; 10А для диапазона 10А.

Для измерений тока ниже 5A: 4 минуты во включенном режиме, 10 минут - при выключенном режиме. Свыше 10A – нет данных.

4.2.10 Сила переменного тока

| диапазон | разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 2 мА | 0.1 мкА | ± (0.8 % + 20 цифр) |
| 200 мА | 10 мкА | ± (1.2 % + 20 цифр) |
| 10 мА | 1 мА | ± (2.5 % + 50 цифр) |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель (F 400мА / 250В). В диапазоне 10А - предохранитель (F 100А / 250В).

Максимальный входящий постоянный или переменный ток: 200мА для диапазона мА; 10А для диапазона 10А.

Для измерений тока ниже 5A: 4 минуты во включенном режиме, 10 минут - при выключенном режиме. Свыше 10A – нет данных.

Диапазон частоты: 40Гц – 400Гц.

Срабатывание: усредненное, калиброванное в квадратичном значении синусоидальной волны.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать мультиметр без соответствующей квалификации, знаний по калибровке, проведения теста производительности и информации об обслуживании.

  - Общий уход

Во избежание удара электрическим током не допускайте попадания воды внутрь прибора. Отсоедините измерительные провода перед открытием корпуса прибора.

Периодически протирайте корпус прибора тканью, смоченной в мягком мыльном растворе. Не применяйте абразивы и растворители.

Грязь или влага в области входных разъемов могут влиять на правильность считываемых данных

Чтобы очистить разъемы:

- Выключите прибор от питания и отсоедините все измерительные провода.

- Потрясите прибор для удаления грязи из разъемов.

- Намочите губку чистящим маслянистым средством (например, WD-40).

- Протрите губкой вокруг отверстий разъемов. Маслянистое средство предотвратит разъемы от попадания влаги.

5.2 Замена батареи

Во избежание неправильных считываний, что может привести к удару электрическим током или персональной травме, замените батарею, как только появится значок .

Перед заменой батареи отсоедините измерительные провода и/или любые датчики из измерительных цепей и выключите мультиметр из питания.

Для замены батареи см. рис. 2:

- Отключите мультиметр от питания.

- Отсоедините измерительные провода и любые датчики.

- С помощью отвертки откройте крышку батарейного отсека.

- Изымите использованные батареи.

- На их место поместите новые батареи 9 В (6F22).

- Поставьте крышку на место и закрепите ее винтами.

ОСТОРОЖНО! Использование этого прибора в условиях повышенного фона радиочастотного излучения (примерно 3 В/м) может привести к искажению полученных результатов, которые будут сильно отличаться от фактических.