Инструкции по эксплуатации

МОРОЗИЛЬНИК

Инструкция по эксплуатации

DW-40L92

DW-40L188

DW-40L262

Перед эксплуатацией изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, а также сохраните ее для дальнейшего использования.

Содержание

| Характеристики изделия | 3 |
| --- | --- |
| Наименование частей | 4 |
| Инструкции по технике безопасности | 5 |
| Условия установки | 6 |
| Подготовка к эксплуатации | 7 |
| Начало эксплуатации и регулировка температуры | 8 |
| Размораживание / прекращение использования | 11 |
| Чистка | 12 |
| Ответы на часто задаваемые вопросы | 13 |
| Гарантийное обслуживание | 14 |
| Технические данные | 15 |
| Комплектация | 15 |
| Электрическая схема | 15 |

Характеристики изделия

- Изделие оснащено микропроцессором с цифровым дисплеем температуры, а также кнопкой с защитной функцией блокировки.

- Изделие обладает звуковой и световой сигнальной функцией для обеспечения безопасности продуктов при превышении температуры.

- Изделие обладает функцией памяти при сбое энергоснабжения.

- Радиатор сделан полкой, что позволяет охлаждать быстро и равномерно.

- Устройство «закрытого» замораживания со способностью быстрого охлаждения, самое низкое значение поддерживаемой внутри температуры достигает -40°C.

- Данное изделие пригодно для хранения товаров при низких температурах в больницах, эпидемиологических станциях, институтах, предприятиях и т.д.

- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, представитель технического обслуживания или специалист аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

- Данным прибором нельзя пользоваться особам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с отсутствием опыта и знаний, если нет контроля или инструктажа относительно эксплуатации со стороны ответственного за их безопасность лица.

- Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с прибором

В связи с усовершенствованием изделий купленный Вами морозильник Хайер может отличаться от образца, указанного в инструкции по эксплуатации.

Наименование частей

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за выбор изделий корпорации Хайер. Продукция Хайер объединила в себе преимущества высоких технологий, хорошего качества и производительность. Для удобства использования, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ее рекомендациям. «Международная служба поддержки» фирмы Хайер всегда будет рядом с Вами. В случае возникновения какой-либо проблемы, пожалуйста, сообщите нам или нашим дистрибьюторам, у которых Вы купили товар. Мы еще раз благодарим Вас за использование и выбор продукции Хайер. Хайер – место, куда мир приходит домой!

Инструкции по технике безопасности

| Данное изделие поддерживает электрическое напряжение AC 220В/50/60Гц. Если рабочее напряжение ниже 198В или выше 242В, для адаптации необходимо установить автоматический регулятор напряжения на 1000Вт или выше. Если необходимо удлинить шнур питания, то сечение дополнительного провода должно быть не менее 1 мм2. | Для заземления необходимо использовать специальную розетку. Шнур питания морозильника соединен с трехштырьковой вилкой (заземление), которая соответствует стандарту трехразъемного соединителя (заземления). Ни в коем случае не перемещайте и не отрезайте третий штырек шнура питания (клемма заземления). Штекер можно трогать после установки морозильника. |
| --- | --- |
| Категорически запрещено хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, а также сильно агрессивных кислот, щелочей и т.п. | Из-за возможности пожара, пожалуйста, не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи морозильника. |
| В случае утечки легковоспламеняющегося газа, например, каменноугольного газа, пожалуйста: Закройте протекающий клапан. Откройте дверь и окно для проветривания. Не включайте и не выключайте морозильник. | Чтобы избежать несчастного случая, не позволяйте детям играть около морозильника. |
| Если морозильник отключен, пожалуйста, подождите не менее 5 минут перед очередным включением, чтобы не повредить компрессор или систему. Для защиты и техобслуживания, пожалуйста, выключайте морозильник из сети. Не скручивайте и не повреждайте шнур питания. | Используйте защитные изделия для защиты от холода при помещении или извлечении продуктов из морозильника. |

Условия установки

| Морозильник должен быть установлен в устойчивом положении, всю упаковку необходимо убрать, чтобы уменьшить вибрацию и шум. Если нужно перенести или передвинуть морозильник, угол наклона должен быть не менее 45°. | Морозильник должен быть установлен вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, температура окружающей среды не должна превышать 32°C |
| --- | --- |
| Вокруг морозильника необходимо оставить пространство для вентиляции и теплового излучения. Не устанавливайте морозильник в очень холодной, морозной среде. | Не устанавливайте морозильник во влажной среде. |
| Не устанавливайте морозильник в месте, где велика вероятность попадания воды, попавшие брызги воды или сточные воды необходимо своевременно вытереть сухой тряпкой. | Не допускайте попадания на морозильник дождевых капель. |
| Условные обозначения |  |
| Внимание: любая информация под знаком «Внимание» относится к безопасности изделия и личной безопасности пользователя, покупатель должен строго придерживаться данных рекомендаций. |  |
| Запрещено: любые действия под знаком «Запрещено» категорически воспрещаются, иначе это приведет к повреждению морозильника или угрозе личной безопасности пользователя |  |

Подготовка к эксплуатации

| 1. Удалите все упаковочные элементы Необходимо удалить пенопласт | 2. Проверьте наличие комплектующих Пожалуйста, проверьте пункты раздела «Комплектация» |
| --- | --- |
| 3. Почистите морозильник перед эксплуатацией Для детальной информации прочтите, пожалуйста, следующий раздел «Чистка» | 4. Подождите После каждой перестановки морозильник должен постоять 30 минут перед включением |
| 5. Включите Включите морозильник для проверки. Если через полчаса наблюдается ощутимое охлаждение, это признак нормального функционирования. | 6. Вытащите заглушки винтовых отверстий на левой части двери морозильника, прикрепите дверную ручку и закрутите болт. |
| Убедитесь, что продукты пригодны для хранения в морозильнике Перед тем, как положить продукты, пожалуйста, проверьте, пригодны ли они для хранения в морозильнике. (1) морозильник пригоден для хранения упакованных товаров при низких температурах, а также подходит для больниц, институтов и предприятий; (2) в морозильнике можно хранить замороженную еду или определенное количество еды нормальной температуры. Пожалуйста, не кладите в морозильник овощи, напитки в бутылках и т.п., которые не пригодны для хранения при низких температурах; (3) любые другие товары, рекомендованные для хранения при низких температурах. |  |

Начало эксплуатации и регулировка температуры

Начало эксплуатации Не кладите в морозильник продукты. Дайте морозильнику некоторое время поработать впустую (около 6 ч летом, и 4 ч зимой), затем положите в морозильник продукты для хранения.

Регулировка температуры На панели управления установлен электронный регулятор температуры. Когда прибор включен, цифровой экран показывает температуру внутри. Ниже приведена схема электронного экрана температуры A – индикатор работы компрессора B – кнопка включения компрессора C – индикатор предупредительного сигнала D – кнопка отключения звукового сигнала E – кнопка «вверх» F – кнопка «вниз» G – экран Когда прибор включен, экран показывает текущее значение температуры. Если необходимо переустановить температуру, например, настроить заданное значение от -30оС до -35оС, пожалуйста, выполните следующие действия:

Регулировка температуры Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «▲», «▼» в течение 3 секунд, заданная температура начнет мигать. При каждом нажатии кнопки «▼» температура будет понижаться на 1°C до значения -40°C, затем вернется к -10°C. При каждом нажатии кнопки «▲» температура будет повышаться на 1°C до значения -10°C. Если в течение 5 секунд не происходит никаких действий, то режим установки отключается, и восстанавливается нормальный температурный экран. Температурный предупреждающий сигнал Электронный регулятор температуры оснащен функцией предупреждающего сигнала для обеспечения безопасности продуктов внутри морозильника. Если внутренняя температура достигает верхнего или нижнего допустимого предела, зуммер подаст звуковой сигнал, одновременно на экране начнет мигать индикатор предупредительного сигнала. Нажмите кнопку отключения сигнала, чтобы выключить зуммер (индикатор предупредительного сигнала будет продолжать мигать). Когда внутренняя температура будет в рамках верхнего и нижнего пределов, индикатор отключится автоматически. Функция предупреждения о превышении температуры Если датчик заморозки показывает фактическую температуру выше -15°C (не включая -15°C), индикатор предупреждения о превышении температуры будет постоянно включен, сопровождаясь звуком зуммера (звуковой сигнал раз в минуту, три сигнала подряд с интервалом 0,5 секунд). Нажмите кнопку отключения сигнала, чтобы выключить зуммер. Красная лампочка будет продолжать мигать (даже многократное нажатие кнопки не возобновит звуковой сигнал; функция звукового сигнала восстановится, когда экран покажет снижение температуры минимум до -15°C, или если отключить питание, и кнопка отключения сигнала будет возвращена в исходное положение). Примечание: в случае неисправности датчика заморозки красный свет будет постоянно включен, а световой предупредительный сигнал утратит функцию. Функция памяти при сбое энергоснабжения При восстановлении питания после отключения электроэнергии морозильник, благодаря функции памяти при сбое энергоснабжения, продолжит работать согласно установкам до выключения питания.

Ошибки на экране: Если произошло короткое замыкание, размыкание цепи или поломка датчика температуры, область отображения температуры на экране показывает «F1»; морозильник переходит в защитный режим работы. В таком случае компрессор начинает работать по установленному циклу, включаясь на 20 минут и останавливаясь на 5 минут, беспрерывно горит красный индикатор, а звуковой предупредительный сигнал не функционирует. Совет: прежде чем судить о неисправности датчика температуры, пожалуйста, отключите питание и проверьте, закреплен ли соединительный провод датчика. Внимание: Температура в верхнем выдвижном ящике на 2-3°C выше, чем в остальных, поэтому рекомендуется хранить продукты, требующие определенной температуры хранения, в других выдвижных ящиках. Если морозильник перестал работать из-за отключения электроэнергии или по другим причинам, температура внутри него будет повышаться. Если питание нельзя восстановить в короткий срок, пожалуйста, переместите продукты в другой морозильник, иначе они испортятся. Прежде чем положить продукты на хранение в морозильник, убедитесь, что морозильник способен поддерживать достаточно низкую предварительно установленную Вами температуру, в противном случае, возможна порча продуктов из-за несоответствующей температуры Значение перечеркнутого мусорного бака на колесах: Не утилизируйте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, обратитесь к специализированным пунктам сбора. Свяжитесь с местным самоуправлением по поводу информации о доступных системах сбора электрооборудования. Если электроприборы выкидывать на свалки или мусорные кучи, то вредные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепь, нанося вред Вашему здоровью и благополучию. При замене старого оборудования на новое, продавец по закону обязан, по крайней мере, бесплатно забрать ваш старый электроприбор для утилизации.

Размораживание/прекращение использования

| Размораживание 1. Спустя определенное время эксплуатации на поверхности радиатора образуется слой инея. Если слой слишком толстый, он будет нарушать охлаждение и увеличивать энергопотребление. Поэтому, время от времени, когда толщина слоя инея достигает примерно 10 мм, удалите его с помощью пластиковой лопатки. | 2. Перед размораживанием переместите находящиеся внутри продукты в другой морозильник. Во время размораживания откройте для вентиляции дверь морозильника. |
| --- | --- |
| 3. После того, как слой инея растаял, удалите воду с помощью мягкой ткани или губки, протрите морозильник сухой тряпкой, затем подключите его и положите во внутрь продукты до достижения заданной температуры. | 4. Чтобы ускорить процесс размораживания, можно поместить внутри морозильника плоский контейнер с горячей водой температуры ниже 50°С. Внимание |
| Прекращение использования Если морозильник не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите подачу электроэнергии, почистите его, как написано далее, просушите на воздухе с открытой дверью, плотно закройте его для хранения. | Не используйте для размораживания электрообогреватель, а также металлические или острые инструменты. |

Чистка

| Чистка и техобслуживание В целях безопасности, пожалуйста, отключите морозильник перед чисткой | Во время чистки морозильника, пожалуйста, используйте мягкую ткань, впитывающую губку или мыло (любое неагрессивное нейтральное дезинфицирующее средство). После чистки прострите морозильник сухой тряпкой для предотвращения коррозии. |
| --- | --- |
| Чтобы сохранить хорошее охлаждение, пожалуйста, часто удаляйте пыль мягкой щеткой с конденсатора, компрессора и других трубопроводов. | Не используйте, пожалуйста, органические растворители, горячую воду, стиральный порошок или кислоту для чистки холодильника |
| Не используйте воду для мытья морозильника; не используйте для чистки щетку с жесткой щетиной, проволочную щетку. |  |

Ответы на часто задаваемые вопросы

| При включении морозильника или при первом использовании, работа изделия будет длительное время сопровождаться громким звуком, это нормальная ситуация. | Так как задняя поверхность конденсатора излучает тепло, то температура в этом месте будет высокой, это нормальная ситуация. |
| --- | --- |
| Внутри морозильника будет слышен звук струящейся жидкости. Это вызвано тем, что хладагент циркулирует, растекаясь по трубопроводу. Это нормальная ситуация. | Энергопотребление, указанное в технических характеристиках, является номинальным потреблением, рассчитанным при условии, что морозильник беспрерывно работает 24 часа при закрытой двери и температуре 25°C снаружи и -36°C внутри. Если морозильник перегружен, температура окружающей среды высокая или дверь многократно открывалась, фактическое энергопотребление может быть выше указанного. |

Гарантийное обслуживание

Так как в любом изделии есть вероятность неисправностей, пожалуйста, своевременно проследите за рабочим режимом и изменением состояния используемых продуктов. Если возникает какой-либо дефект, прежде всего, попытайтесь определить и справиться с проблемой, следуя нижеприведенной схеме. Если ситуация не улучшилась, пожалуйста, вовремя обратитесь в местный сервисный центр нашей компании, чтобы не допустить нанесения вреда.

| Морозильник не работает | Проверьте, пожалуйста, схему. Проверьте исправность предохранителя. Проверьте, не ослаблен ли контакт между штекером и розеткой. Проверьте, не нарушена ли входная схема управления. Проверьте, не слишком ли низкое напряжение или разболтан ли соединительный провод. |
| --- | --- |

| Компрессор постоянно включен | Если внутренняя температура недостаточно низкая, проверьте, возможно: Поверхность радиатора покрыта толстым слоем инея, и морозильник не размораживали. Не плотно закрыта дверь корпуса, или дверь открывали слишком много раз. Одновременно положили слишком много еды, или внутреннее пространство переполнено. |
| --- | --- |

| Громкий звук | Если звук слишком громкий, пожалуйста, проверьте: Расположен ли морозильник устойчиво. Не прикасается ли часть корпуса к предметам снаружи или к стене. |
| --- | --- |

|  | Информация о гарантийном обслуживании: С момента продажи морозильника (смотрите дату на чеке) на всё изделие распространяется бесплатное техническое обслуживание в течение одного года. На основные части (включая компрессор, радиатор, конденсатор, фильтр, капиллярную трубу, корпус, дверь и вентилятор) распространяется бесплатное техобслуживание в течение трех лет. Гарантийный сертификат: если Вам требуется консультация или техобслуживание, пожалуйста, возьмите с собой гарантийный сертификат и чек покупки, обратитесь к местному сервисному центру и сохраните гарантийный сертификат. |
| --- | --- |

Технические данные

| Модель | DW-40L92 | DW-40L188 | DW-40L262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | 10-32ºC |  |  |
| Температура внутри | -10 - -40 ºC |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | І |  |  |
| Рабочий объем | 92 л | 188 л | 262 л |
| Номинальное напряжение | 220 В |  |  |
| Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц |  |  |
| Мощность на входе | 220 | 290 | 340 |
| Хладагент | 160 | 220 | 220 |
| Внешние размеры | 597х610х860 | 597х610х1475 | 657х685х1665 |

Примечания: 	при температуре окружающей среды 25°C внутренняя температура в пустом морозильнике может достигать -40°C:

при температуре окружающей среды 32°C внутренняя температура в пустом морозильнике может достигать -35°C.

Комплектация

| Модель | Величина | Наименование | Инструкция по эксплуатации | Выдвижной ящик | Лопатка для удаления инея | Полиэтиленовый пакет | Ручка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-40L92 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DW-40L188 |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| DW-40L262 |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |

Электрическая схема

M – компрессор

M1 – вентилятор

D – термостат

KA – пусковое реле

B – датчик

C1 – пусковая способность

XP - разъем электропитания

Если Вы приобрели усовершенствованную модель, придерживайтесь, пожалуйста, технических характеристик и электрической схемы на табличке с данными на задней панели морозильника.