Система BD Veritor™

Для быстрого выявления вирусов гриппа A и B

Разрешенное CLIA устройство с конфигурацией для тестирования свежесобранных и обработанных назальных и носоглоточных мазков, сразу отправляемых прямо на проверочное устройство.

30 определений

Система ©BD Veritor™

Для быстрого выявления вирусов гриппа A и B

Одобрена комплексом поправок CLIA

Для обработки назальных и носоглоточных мазков.

Допустимо только использование in vitro.

Для проведения тестов на одобренной CLIA установке необходим соответствующий Сертификат. Для получения Сертификата, пожалуйста, свяжитесь с вашим государственным департаментом здравоохранения. Дополнительная информация об освобождении от обязательств по CLIA может быть получена на сайте Центра Здравоохранения и Медицинской Помощи по адресу www.cms.hhs.gov/CLIA или в вашем государственном департаменте здравоохранения.

Неисполнение или изменение инструкций к тестовой системе повлечет за собой несоответствие испытаний требованиям общей классификации.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Система BD Veritor™ для быстрого выявления вирусов гриппа A и B – это прибор для быстрого хроматографического иммунологического анализа для прямого и качественного определения нуклеопротеиновых антигенов вирусов гриппа A и B по назальным и носоглоточным пробам пациентов с симптомами. Система BD Veritor для быстрого выявления вирусов гриппа A и B, также именуемая «Система BD Veritor» или «Система BD Veritor для выявления гриппа A и B, - это дифференцированный тест, при котором антигены вируса гриппа A могут быть отличены от антигенов вируса гриппа B после обработки единственного образца с помощью единственного устройства. Тест предназначен для использования в качестве вспомогательного метода диагностики вирусных инфекций гриппа A и B. Отрицательное значение теста является наиболее предположительным, рекомендуется, чтобы результаты были подтверждены разрешенной FDA проверкой на вирусной культуре или молекулах гриппа A и B. Отрицательный результат теста не может предотвратить заражения вирусом гриппа и не может использоваться в качестве единственного основания для лечения или принятия решений по обслуживанию других пациентов. Данный тест не предназначен для выявления антигенов вируса гриппа C.

Характеристики работоспособности для гриппов A и B были установлены в течение периода с января по март 2011 года, когда вирусы гриппа A/2009 H1N1, A/H3N2, B/Линия Виктория и B/Линия Ямагата циркулировали в преобладающем количестве, согласно еженедельнику «Morbidity and Mortality» (заболеваемость и смертность)  от Министерства Здравоохранения, озаглавленному «Update: Influenza Activity—United States, 2010-2011 Season, and Composition of the 2011-2012 Influenza Vaccine». Характеристики работоспособности могут иметь отклонение против других вновь появившихся вирусов.

Если имеется подозрение на заражение ранее неизвестным вирусом гриппа в соответствии с текущими клиническими и эпидемиологическими критериями, рекомендованными органами здравоохранения, образцы должны быть собраны при соблюдении соответствующих предосторожностей для работы с новыми опасными вирусами гриппа и отправлены в государственный или местный департамент здравоохранения на проверку. Вирусную культуру не следует испытывать кроме случаев, когда доступен комплекс оборудования BSL 3+ для получения и культивирования образцов.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Заражение гриппом обычно проявляется внезапным появлением жара, озноба, головной и мышечной боли, а также сухого кашля. Эпидемии гриппа обычно появляются в зимние месяцы, при этом каждый год в Соединенных Штатах регистрируется около 114000 случаев госпитализации и 36000 случаев смерти. Вирусы гриппа также могут вызвать пандемию, во время которых распространенность болезни и количество смертей от осложнений, вызванных вирусами гриппа, значительно возрастают.

Пациенты, имеющие симптомы гриппа, могут получить помощь при лечении антивирусными агентами, особенно если их прием начинается в течение первых 48 часов после появления симптомов. Важно оперативно отличить вирус гриппа A от вируса B, чтобы позволить лечащим врачам выбрать наиболее подходящее антивирусное вмешательство. Более того, очень важно определить, вызывает ли грипп A или B симптоматические заболевания в определенных учреждениях (например, центрах сестринского ухода) или населенных пунктах, чтобы для потенциальных больных были задействованы соответствующие профилактические меры. Поэтому очень важно не только быстро определить наличие вируса гриппа, но также определить тип вируса.3

Доступные диагностические тесты для выявления гриппа включают быстрый иммунологический анализ, имунофлуоресцентный анализ, тесты с полимеразным усилением, серологические тесты и тесты вирусной культуры. 4-11 Имуннофлуоресцентный анализ заключается в окрашивании неподвижных образцов на микроскопическом препарате с использованием флуоресцентно отмеченных антител для флуоресцентной микроскопии.6,12,13 Методы культивирования включают в себя сначала изоляцию вируса в клеточной среде, а затем применение имуннофлуоресцентного анализа, теста нейтрализации или гемадсорбционного ингибирования для подтверждения наличия вируса гриппа. 13-15

Система BD Veritor для быстрого выявления гриппов A и B является хроматографическим иммунологическим тестом для определения нуклеопротеиновых антигенов гриппов типа A и B на основе дыхательных проб пациентов с симптомами. Результат доступен в течение 10 минут. Скорость и простота обработки в системе BD Veritor для быстрого выявления гриппов A и B делает возможным ее применение для экспресс-анализа на антигены гриппов A и B, которое предоставит информацию, могущую помочь при диагностике гриппа.

ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕДУРЫ

Система BD Veritor для быстрого выявления гриппов A и B – это хроматографический тест для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа A и B в образцах, полученных из дыхательных проб пациентов. Когда образцы обрабатываются и добавляются в тестовое устройство, антигены вирусов гриппа A или B привязываются к антителам на тестовой полоске, соединенным с выявляющими частицами.  Комплекс антигенов-антител проходит по тестовой полоски в зону реакции и захватывается линией антител на мембране. Положительный результат на грипп A выдается датчиком системы BD Veritor, когда комплекс антигенов-антител попадает на точки Test “A” и Control “C” тестового устройства системы BD Veritor для выявления гриппов A и B. Положительный результат на грипп B выдается датчиком системы BD Veritor, когда комплекс антигенов-антител попадает на точки Test “B” и Control “C” тестового устройства системы BD Veritor для выявления гриппа A и B.

РЕАГЕНТЫ

| Устройства системы BD Veritor для выявления гриппов A и B | 30 устройств | Помещенное в фольгу устройство, содержащее одну реактивную полоску. Каждая полоска имеет две тестовых линии для моноклональных антител, предназначенные для антигенов гриппа A и для антигенов гриппа B, а также контрольную линию из моноклональных антител. |
| --- | --- | --- |
| RV реагент D | 30 пробирок по 400мкл реагента | Детергент с концентрацией азида натрия < 0.1% |
| Гибкий флок-тампон | 30 штук | Тампон для сбора назальных или носоглоточных проб |
| Контрольный тампон A+/B- | 1 штука | Контрольный тампон A-положительный/B-отрицательный, для антигена гриппа A (неактивного рекомбинантного нуклеопротеина) с концентрацией азида натрия <0.1% |
| Контрольный тампон B+/A- | 1 штука | Контрольный тампон A-отрицательный /B-положительный, для антигена гриппа B (неактивного рекомбинантного нуклеопротеина) с концентрацией азида натрия <0.1% |

В устройство системы BD Veritor для быстрого выявления гриппов A и B включены следующие компоненты:

Необходимые, но не поставляемые материалы: датчик системы BD Veritor (Кат. №256055), таймер, пробирочный штатив для проверки образцов

Предупреждения и меры предосторожности:

- Только для диагностики in vitro.

- Результаты теста не должны определяться визуально. Все результаты должны быть определены с помощью датчика системы BD Veritor.

- Если имеется подозрение на заражение ранее неизвестным вирусом гриппа в соответствии с текущими клиническими и эпидемиологическими критериями, рекомендованными органами здравоохранения, образцы должны быть собраны при соблюдении соответствующих предосторожностей для работы с новыми опасными вирусами гриппа и отправлены в государственный или местный департамент здравоохранения на проверку. Вирусную культуру не следует испытывать кроме случаев, когда доступен комплекс оборудования BSL 3+ для получения и культивирования образцов.

- Патогенные микроорганизмы, включая вирусы гепатита, ВИЧ и ранее неизвестные вирусы гриппа, должны быть предоставлены как клинические образцы. Должны быть соблюдены "Стандартные меры предосторожности"16-19 и ведомственные нормы, касающиеся обращения, хранения и обезвреживания всех образцов и предметов, загрязненных образцами крови и других органических жидкостей.

- Утилизация использованных тестовых устройств системы BD Veritor (как биологически опасных отходов) должна проводиться в соответствии с федеральными, государственными и местными требованиями.

- Реагенты содержат азид натрия, который может быть вреден при вдыхании, глотании или попадании на кожу. При его контакте с кислотами выделяется очень токсичный газ. При попадании на кожу азида натрия немедленно промойте ее большим количеством воды. Азид натрия может реагировать со сплавами, содержащими свинец и медь, при этом образуется взрывоопасные азиды металлов. В этом случае необходимо смыть азид натрия большим количеством воды во избежание формирования других азидов.

- Для сбора образцов используйте флок-тампоны, поставляемые с устройством.

- При использовании других средств для сбора образцов пациент не должен контактировать с частями комплекта.

- Не используйте части комплекта, у которых истек срок годности.

- Не допускается повторное использование одного и того же устройства.

- Не используйте комплект, если контрольные тампоны A+/B- и B+/A- не выдают надлежащих результатов.

- При тестировании образцов необходимо носить защитную одежду, такую как лабораторные халаты, одноразовые перчатки и защиту для глаз.

- Во избежание ошибочных результатов, образцы должны обрабатываться как указано в разделе «Процедуры».

- Рекомендуется прохождение оператором специального тренинга/обучения при отсутствии у него опыта в сборе образцов и обращении с ними.

- FluMist® производится из ослабленного живого вируса гриппа, и хотя в результате проверки концентрация 1% не считается интерферирующей, при тестировании с большей концентрацией возможно появление неверного положительного результата для вирусов A или B.

Хранение и обращение: Комплекты должны храниться при температуре от 2 до 30°C. НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМОРОЗКЕ. При использовании для тестирования реагенты и устройства должны иметь комнатную температуру (от 15 до 30°C).

СБОР ОБРАЗЦОВ

При проверке с помощью системы BD Veritor для выявления гриппов A и B допустимо использование назальных и носоглоточных проб. Свежесобранные образцы должны быть обработаны в течение одного часа. Крайне важно соблюдать процедуру сбора и подготовки образцов. Образцы, собранные в более ранний период болезни, будут содержать наибольшую концентрацию вируса.

Неправильный сбор образцов, ненадлежащее обращение и/или транспортировка могут привести к выдаче ложного отрицательного результата. Поэтому для сбора образцов необходимо прохождение персоналом специального обучения, в связи с важностью качества образцов для получения точных результатов теста.

Надлежащий сбор назальных проб

- Комплект системы BD Veritor включает тампоны с флоковым нейлоновым наконечником для сбора назальных проб.

- Вставьте тампон в одну из ноздрей пациента.

- Поверните тампон на 360 градусов 2 раза, плотно прижимая его к слизистой оболочке носа, чтобы получить как клетки, так и слизь.

- Извлеките тампон из носовой полости. Образец готов к обработке с использованием комплекта системы BD Veritor.

Надлежащий сбор носоглоточных проб

1. Комплект системы BD Veritor включает тампоны с флоковым нейлоновым наконечником для сбора носоглоточных проб.

2. Вставьте тампон в одну из ноздрей пациента так, чтобы достать до поверхности задней части носоглоточной полости.

3. Поверните тампон по поверхности носоглоточной полости, собрав пробу.

4. Извлеките тампон из носовой полости. Образец готов к обработке с использованием комплекта системы BD Veritor.

Нормы сбора образцов

- Производите сбор образцов как можно раньше после появления симптомов

- Проводите проверку образца незамедлительно

- Компания BD рекомендует использовать флок-тампоны, поставляемые в комплекте системы BD Veritor

- Не используйте тампоны с хлопковым и деревянным наконечником

- Не используйте тампоны с наконечником из альгинатного волокна

ПРОЦЕДУРЫ

Процедура тестирования назальных и носоглоточных образцов

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Реагенты, образцы и устройства должны иметь комнатную температуру при тестировании.

- Система BD Veritor™ для быстрого выявления вирусов гриппа A и B, одобренная CLIA, предназначено только для тестирования назальных и носоглоточных образцов, собранных непосредственно (т.е. с использованием сухих тампонов, не побывавших в транспортной среде). Комплект включает в себя заранее разбавленный агент для обработки в специальной пробирке, готовой к применению. Данный комплект, одобренный CLIA, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для тестирования жидких образцов, например, смытых или аспирированных проб или проб в транспортной среде, т.к. излишнее разжижение образцов может повлиять на результат.

1. Для пробы каждого отдельного пациента, извлеките одну пробирку/наконечник с RV реагентом D и одно устройство системы BD Veritor из фольговой упаковки непосредственно перед тестированием. Поместите на них ярлык с именем пациента. Поместите отмеченные пробирки с RV реагентом D в соответствующую часть пробирочного штатива.

Тестовое устройство

Пробирка с RV реагентом  D

Наконечник

2. Снимите крышку пробирки с RV реагентом D для тестируемого образца.

3. Вставьте пробу пациента в пробирку RV Reagent D до конца и три раза проверните тампон по стенке пробирки.

4. Сдавите тампон через стенки пробирки, чтобы извлечь жидкость с тампона. После этого извлеките тампон и утилизируйте его надлежащим образом.

5. Плотно прижмите прикрепленный наконечник к верхушке пробирки с RV реагентом D, содержащей обрабатываемый образец (при этом не нужно накручивать/проворачивать наконечник).

ЗАМЕЧАНИЕ: Не используйте наконечники с другой продукции BD и других производителей.

6. Переверните пробирку с RV реагентом D и удерживайте ее вертикально (примерно в одном дюйме над емкостью для тестирования образцов устройства системы BD Veritor). Удерживая пробирку в рифленой области, аккуратно сожмите ее, чтобы в емкость соответствующего устройства системы BD Veritor попало три (3) капли тестируемого образца.

Нажимать здесь (рифленая область)

ЗАМЕЧАНИЕ: Сжатие пробирки слишком близко к наконечнику может вызвать утечку.

7. После добавления образца подождите 10 минут до завершения проверки перед тем, как вставлять устройство в датчик.

8. Когда проверка будет завершена, вставьте устройство системы BD Veritor в датчик системы BD Veritor. (Датчик системы BD Veritor должен быть включен перед использованием, после чего он обозначит готовность к вставке устройства системы BD Veritor.)

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране датчика для завершения процедуры и получения результатов теста.

Процедура тестирования контрольного тампона

1. Вставьте тампон в соответствующую пробирку с RV реагентом D до конца и с силой перемещайте тампон вверх и вниз в жидкости в течение, по крайней мере, 15 секунд.

2. Продолжите тестирование тампона в соответствии с процедурой тестирования для назальных и носоглоточных образцов (начиная с шага 4).

15 секунд

Контроль качества:

Каждое устройство системы BD Veritor содержит как положительные, так и отрицательные внутренние/процедурные средства контроля:

  - Внутренний положительный контроль подтверждает иммунологическую сохранность устройства и верное функционирование реагента, а также проверяет правильность проведения процедуры тестирования.

  - Область мембраны вокруг тестовых линий выполняет функцию фоновой проверки на устройстве.

Меры положительного/отрицательного контроля оцениваются датчиком системы BD Veritor после вставки тестового устройства системы BD Veritor. Датчик системы BD Veritor оповестит оператора при обнаружении проблем качества. При неудачном внутреннем/процедурном контроле появится недействительный результат теста.

Внешний положительный/отрицательный контроль:

Контрольные тампоны (A-положительный/B-отрицательный и B-положительный/A-отрицательный) поставляются с каждым комплектом. Эти средства контроля позволяют проводить дополнительный контроль качества для демонстрации положительного/отрицательного результата теста с использованием датчика системы BD Veritor и устройства системы BD Veritor. Компания BD рекомендует проводить отрицательные и положительные контрольные проверки по одному разу для:

- каждого нового комплекта

- каждого нового оператора

- каждой новой поставки тестовых комплектов

- если того требует процедура внутреннего контроля качества, в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами и требованиями к аккредитации.

Если средства контроля ведут себя непредвиденным образом, не проводите тестирование проб от пациентов. Свяжитесь с технической службой компании BD по телефону 1-800-638-8663.