Инструменты и системы для вихретокового тестирования

ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ВИХРЕТОКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ELOTEST IS500

- Цветной дисплей с высоким разрешением

- Используется для обнаружения трещин или для сортировки материалов

- Может непосредственно устанавливаться в производственные линии

===2===

ELOTEST IS500

Технические характеристики

Общие данные

Устройство вихретокового тестирования ELOTEST IS500 является шагом по направлению к промышленному применению вихректокового тестирования в реальном масштабе времени. Методы цифровой обработки сигналов реализованы на FPGA, что обеспечивает чрезвычайно высокий уровень обработки и непревзойденную скорость, точность и стабильность вычислений. Поддерживается быстрое мультиплексирование параметров и датчиков, что позволяет значительно снизить общую стоимость системы.

Алгоритмы цифровой обработки сигналов обеспечивают полный динамический диапазон в 96 дБ для всего частотного диапазона, что позволяет использовать данный прибор в самых сложных и требовательных приложениях. Интерфейс пользователя обеспечивается с помощью яркого цветного дисплея с форматом 16:9, который устанавливает новые стандарты в этой области, а использование FPGA для обработки и отображения сигналов позволяет совместить преимущества традиционных аналоговых дисплеев и дисплеев с цифровым хранением данных.

# Технические характеристики

## Конфигурация устройства

- один модуль с каналом тестирования

- два модуля с каналами тестирования

- один модуль с каналом сортировки

- один модуль с каналом тестирования и один модуль с каналом сортировки

### Экран

- цветной TFT-дисплей, разрешение 800×480 пикселей (WVGA), диагональ 229 мм (9 дюймов), формат 16:9

- одновременное отображение до 8 сигналов, скорость отображения для каждого канала - до 250000 точек в секунду (в режиме реального времени)

## Модуль канала тестирования

### Частотный диапазон

- 10 Гц – 12 МГц

- выход драйвера: ±10В, максимум 300 мА

### Предварительный усилитель

- от -16,5 до 60 дБ, настраивается с шагом 0,5 дБ

### Коэффициент усиления

- от 0 до 80 дБ, настраивается с шагом 0,5 дБ

- возможность дополнительного увеличения диапазона на 0 – 20 дБ для оси X или Y

### Фильтр для сигналов

Фильтр низких частот и фильтр высоких частот с независимой настройкой рабочей частоты от 1Гц до 10КГц с шагом в 20 логарифмических единиц на декаду, что обеспечивает для каждого фильтра 80 различных настроек

### Настройка фазы

От 0° до 359° с шагом 0,5°

### Выбор области для анализа в режиме реальном времени

Две области анализа для одного канала с возможностью выбора: для оси X или Y, для квадратной области, для круга, для сглаженного круга.

### Подключение стандартных датчиков к модулю канала тестирования

Разъем HD-Sub с 26 контактами предназначен для подключения всех типов датчиков (Примечание: не обеспечивается питание ротора для портативных роторов).

### Каналы ввода/вывода (оптоизоляция, 24В)

- 16 входных каналов

- 24 выходных канала

- 2 входных канала для счетчиков

### Аналоговый выходной канал

Максимальная амплитуда ±10В для компонентов x и y

### Опция компенсации расстояния

Модуль канала тестирования в качестве опции может быть оснащен мультиплексором компенсации расстояния. Благодаря такой опции можно осуществлять автоматическое компенсирование при проведении тестирования в тех случаях, когда расстояние между точками тестирования превышает допустимое значение. Диапазон регулирования составляет ±30 дБ.

### Опция: использование мультиплексирования

Возможно применение двух типов мультиплексирования:

1. Мультиплексирование параметров (“частотное мультиплексирование”)

Модуль канала способен выполнять временное мультиплексирование для максимум 8 индивидуальных наборов параметров, включая частоту тестирования, амплитуду драйвера, коэффициент усиления, угол фазы и настройки фильтра – все это при использовании одного датчика. Время переключения зависит от частоты тестирования, минимальное значение – 32 микросекунды.

2. Мультиплексирование датчиков

Доступно при использовании внешнего модуля мультиплексора:

- внешний модуль со степенью защиты IP65 с 8 отдельными разъемами HD-SUB IP65, 26 контактов. Максимальное расстояние до канала тестирования составляет 30 метров (по запросу также может поставляться внешний модуль мультиплексора, спроектированный с учетом потребностей клиента)

## Модуль канала сортировки Q500

Модуль канала с автоматическим проведением структурной и сортирующей инспекции с самостоятельным обучением, используется до 8 различных частот.

- 8 частот тестирования с временным мультиплексированием, диапазон от 10Гц до 150КГц

- чрезвычайно высокая точность и стабильность измерения обеспечивается за счет  полностью цифрового демодулятора

- для одной частоты при проведении анализа необходимо выполнить измерения для 1,5 волновых пакетов

- использование режимов анализа “BubbleGate” с самостоятельным обучением

- при использовании внешнего модуля мультиплексирования (опция) можно за короткий промежуток времени опрашивать до 8 катушек, благодаря этому возможно тестирование различных точек для данной детали

- управляемое обучение на примере качественных деталей

- выполнение сортировки до 8 качественных партий (MultiLot)

- последовательное обучение на примере качественных партий (RetroTeach)

- интегрированный интерфейс и программируемая логика драйвера для управления переключателями и системами сортировки

Изображение на XY-дисплее при обнаружении трещины

В новом модуле Q500 поддерживается режим сортировки “BubbleGate”

### Общая информация об инструменте:

Информация о корпусе: 	степень защиты корпуса IP54

Размеры:			ширина 470 мм (185 дюймов)

глубина 273 мм (107 дюймов)

высота 296 мм (116,5 дюймов)

Вес:				16 кг (35,3 фунта)